## Slide 1
QUALIFICATION DES EQUIPEMENTS ANALYTIQUES DANS UN LABORATOIRE DE CONTRÔLE DE QUALITE
Dr Mehdi BELLEILI
Laboratoire de Chimie Analytique, Département de Pharmacie,
Faculté de Médecine, Annaba

## Slide 2
La qualification des équipements: « l’opération destinée à démontrer qu’un matériel fonctionne correctement et donne réellement les résultats attendus, le concept de validation est parfois élargi pour comprendre celui de qualification » (BPF 2009/9bis).
La qualification est applicable à la fabrication des médicaments et les industriels sont tenus d’établir un programme de qualification de leurs équipements aussi bien de production que de contrôle, c’est une obligation réglementaire.
Nous proposons la qualification d’un équipement largement utilisé dans un laboratoire de contrôle qualité pharmaceutique :
Une chaine HPLC à détection DAD
INTRODUCTION

## Slide 3
QUALIFIER POURQUOI ????
La qualification des appareils de contrôle est un des acteurs qui contribuent à la fiabilité du résultat analytique.
Résultat Analytique précis, sur et reproductible
Matériel Qualifié et étalonné
Méthode Validée
Milieu Adéquat
Matière Conforme
Main d’œuvre Formée et Qualifiée

## Slide 4
ETAPES DE QUALIFICATION :
Un programme de qualification démarre depuis la décision d’acquisition d’un nouveau équipement de laboratoire jusqu’à son arrêt de service.
En cas de modifications, de problèmes, de remplacement du matériel ou de déplacement de celui-ci, il faut entreprendre une requalification
Cycle de Qualification d’un instrument de mesure |  |  |  |  | 
Site du Constructeur | Site de l’acquéreur |  |  |  | 
SVP Structurally Validated Product CQ | Qualification |  |  | Maintenance | 
 | Installation IQ | Opérationnelle OQ | Performance PQ | Maintenance Préventive | Maintenance Curative
Avant Acquisition | Avant Utilisation |  |  | Après et en cours d’utilisation | 

## Slide 5
Qualification de Design ( Qualification de Conception) :
Objectif :
Vérifier que les spécifications de conception nécessaire à la qualification d’installation et à la qualification Opérationnelle sont correctes et approuvées.
Application :
A effectuer au moment de la réception et avant de démarrer la qualification d’installation.

## Slide 6
Qualification d’Installation (IQ) :
Objectif
Veiller à ce que l’installation du système/du matériel soit conforme aux spécifications d’achat et à la documentation du fabricant et démontrer, preuves à l’appui, que le matériel répond aux caractéristiques techniques.
Application :
A effectuer au moment de l’installation, d’une modification ou d’un déplacement.

## Slide 7
Qualification Opérationnelle (OQ) :
Objectif :
Déterminer que le système, le matériel ou la machine fonctionne selon ses spécifications et consigner toutes les informations et données pertinentes pour démontrer son bon fonctionnement.
Application :
A effectuer après l’installation ou après une modification ou un déplacement, après avoir terminé la qualification des installations.

## Slide 8
Qualification des Performances (PQ) :
Objectif :
Déterminer que le système, le matériel ou l’appareil donne les résultats prévus en le faisant fonctionner de manière répétée suivant le programme prévu et en consignant toute les données et informations pertinentes.
Les résultats doivent démontrer que les performances sont conformes aux caractéristiques déterminées au préalable dans les conditions normales et, le cas échéant, dans les situations les plus défavorables.
Application :
S’effectue une fois que la qualification des installations et la qualification opérationnelle ont été faites et approuvées.

## Slide 9
Qualification d’une chaine HPLC à détection DAD :
DEGAZEUR
POMPE QUATERNAIRE
COMPARTIMENT COLONNE
INJECTEUR AUTOMATIQUE
DETECTEUR A BARRETTE DIODES
Cette chaine HPLC est composée de :

## Slide 10
Déroulement de la Qualification de Conception :
Définir les spécifications de conception de l’équipement et détailler les éléments de décision pour la sélection du fournisseur.
Vérifier la cohérence des documents de conception finaux utilisés pour la construction des installations et des systèmes.
Vérifier la cohérence par rapport aux BPF, BPL et aux exigences réglementaires pharmaceutiques.

## Slide 11
Déroulement de la Qualification d’installation :
DOCUMENTATION :
Vérifier la présence de :
Plans, Diagrammes,
Caractéristiques techniques,
Description du montage et des connexions
Description de l’environnement de travail
MON et MON d’entretien de chaque module et y compris le logiciel
Certificat de conformité pour chaque module et y compris le logiciel
Certificat de qualification de l’installateur
Procès Verbal du fournisseur

## Slide 12
ENVIRONNEMENT :
Vérifier que :
Les caractéristiques de l’environnement de l’équipement à installé sont conformes aux exigences du fabricant et à l’usage auquel il est destiné. (Local/Caractéristiques électriques/présence d’un Onduleur-Stabilisateur)
L’intégrité de l’environnement et de l’équipement ;
L’aspect sécuritaire
La suffisance de la zone de servitude

## Slide 13
Vérifier :
La conformité de la réception des différents modules et logiciels (Marque, Model, Numéro de série) au bon de commande;
L’intégrité de chaque module;
La présence des connexions et la liste des pièces détachées, numéros des pièces et fournisseurs;
La conformité de l’équipement et des composants avec les plans et les diagrammes du fabricant;
La mise en marche des différents modules et la reconnaissance de chaque module par le logiciel de pilotage.

## Slide 14
Déroulement de la Qualification Opérationnelle et de Performance :
POMPE
Test d’étanchiété (Leak Test)
Protocole :
Lancer le test d’étanchiété à partir du logiciel en utilisant l’isopropanol comme phase mobile dans la voie D de la pompe quaternaire Bloquée à sa sortie.
Critères d’acceptation :
Absence de fuite : Test Passé
Présence de fuite : Test échoué

## Slide 15
Contrôle de la tenue de pression:
Protocole :
Lancer le test de pression à partir du logiciel en utilisant l’isopropanol comme phase mobile dans la voie D de la pompe quaternaire bloquée à la sortie.
Critères d’acceptation:
 | Limites | mesures | résultat
Pente de rampe initiale de pression | > 300 bar/min | 541 bar/min | Passé
Valeur de pression | > 385 bar | 400 bar | Passé
Chute de pression finale avec D= 0 ml/min | < 2 bar/min | < 1 bar/min | Passé

## Slide 16
Conditions Chromatographiques:
Phase mobile : Voie B : (Acétone à 12.5%/MeOH)
Voie C : MeOH
Débit : 1ml/min
λ = 220 nm
Colonne : Zorbax Eclipse XDB C18 4,6mm*150mm*5µm
Volume d’injection : 20µl
Protocole:
Faire varier la composition de la phase mobile chaque 10 min
Enregistrer le signal durant toute l’opération afin de vérifier
la superposition des différents paliers au moyen du CV.
B [%] | C [%]
0 | 100
25 | 75
50 | 50
75 | 25
100 | 0
75 | 25
50 | 50
25 | 75
0 | 100
 | Limite | Mesure | Résultat
CV | < 2% | [B/C] = 1.0 [A/D] = 0.8 | Passé Passé
Critères d’acceptation:
Test de Gradient (B/C) et (A/D) :

## Slide 17
Conditions Chromatographiques:
Phase mobile : Voie B : (Acétone à 12.5%/MeOH)
Voie C : MeOH
Débit : 1ml/min
λ = 220 nm
Colonne : Zorbax Eclipse XDB C18 4,6mm*150mm*5µm
Volume d’injection : 20µl
Protocole:
Faire varier la composition de la phase mobile chaque 5 min
Enregistrer le signal durant toute l’opération afin de vérifier la répétabilité de la hauteur des paliers au moyen du CV
B [%] | C [%]
0 | 100
100 | 0
0 | 100
100 | 0
0 | 100
100 | 0
0 | 100
100 | 0
0 | 100
 | Limite | Mesure | Résultat
CV | < 2% | [B/C] = 0.5 [A/D] = 0.3 | Passé Passé
Critères d’acceptation:
Test d’électrovannes (B/C) et (A/D) :

## Slide 18
Contrôle de l’exactitude et la stabilité du débit à court et à long terme:
Protocole :
Mesurer le débit de la phase mobile (Eau ultrapure) à la sortie de la pompe en utilisant un débimètre étalonné .
Débit : 0.5, 1.0 et 2.0 ml/min chaque minute pendant 60 min
D | À Court Terme (10 min) |  |  |  | À Long Terme (60 min) |  |  | 
(ml/min) | Exactitude (%) |  | Précision (CV%) |  | Exactitude (%) |  | Précision (CV%) | 
 | limite | résultat | limite | résultat | limite | résultat | limite | résultat
0.5 | 5 | O.39 | 0.5 |  | 5 |  | 0.5 | 
1 | 5 | 0.23 | 0.5 |  | 5 |  | 0.5 | 
2 | 5 | 0.17 | 0.5 |  |  |  |  | 
Critères d’acceptation :

## Slide 19
COMPARTIMENT COLONNE :
Exactitude et Stabilité de la température:
Protocole :
Mesurer la température du four ( coté gauche – coté droit) en utilisant une sonde de température étalonnée.
Température 20°C – 40°C – 50°C chaque 5 min pendant 60 min.
T (°C) | Coté Gauche |  |  |  | Coté Droit |  |  | 
 | Exactitude (°C) |  | Stabilité(CV%) |  | Exactitude (°C) |  | Stabilité(CV%) | 
 | limite | résultat | limite | Résultat | limite | résultat | limite | résultat
20 | ± 1 | 0.2 | ˂ 2 | 0.4 | ± 1 | 0.1 | ˂ 2 | 0.2
40 | ± 1 | 0.3 | ˂ 2 | 0.3 | ± 1 | 0.4 | ˂ 2 | 0.3
50 | ± 1 | 0.2 | ˂ 2 | 0.5 | ± 1 | 0.2 | ˂ 2 | 0.1
Critères d’acceptation :

## Slide 20
Conditions Chromatographiques:
Phase mobile : H2O/ACN (70%/30%)
Débit : 1ml/min
λ = 273 nm
Colonne : Zorbax Eclipse XDB C18 4,6mm*150mm*5µm
Volume d’injection : 20µl
Protocole:
Injecter 3 fois la phase mobile
Injecter 6 fois caffeine standard 25 µg/µl
Après injecter 1 fois la phase mobile
Critères d’Acceptation :
 | limites (%) | Mesure | Résultat
Précision SSC (CV%) | ˂ 1 | 0.0055 | Passé
Précision Hauteur(CV%) | ˂ 2 | 0.0915 | Passé
Carry over SSC (%) | ˂ 0.01 | 0 | Passé
Carry over Hauteur (%) | ˂ 0.02 | 0 | Passé
INJECTEUR AUTOMATIQUE :
Précision du volume d’injection/Carry Over:

## Slide 21
DETECTEUR A BARETTES DIODES :
Exactitude de la longueur d’onde : test du filtre d’Holmium
Longueur d’onde [nm] | Limites [nm] | Mesure | résultat
λmax1= 361.0 nm | 360.0 - 362.0 | 361.0 | Passé
λmax2= 453.7 nm | 452.7 - 454.7 | 453.5 | Passé
λmax3= 536.7 nm | 535.7 - 537.7 | 536.8 | Passé
Protocole :
Lancer le test du filtre d’Holmium à partir du logiciel
Comparer les valeurs trouvés aux valeurs du spectre de référence
Critères d’acceptation :

## Slide 22
Exactitude de la longueur d’onde : Standard Cafféine 25 µg/µl
Longueur d’onde [nm] | Limites [nm] | Mesure | résultat
λmax1= nm | 360.0 - 362.0 | 361.0 | Passé
λmax2= nm | 452.7 - 454.7 | 453.5 | Passé
Λmin1= nm | 535.7 - 537.7 | 536.8 | Passé
Protocole :
Effectuer un balayage spectral de la solution standard cafféine à 25µg/µl
Comparer les valeurs trouvés aux valeurs du spectre de référence de la cafféine.
Critères d’acceptation :

## Slide 23
Linéarité de la réponse
Conditions Chromatographiques
Phase mobile : H2O/ACN (70%/30%)
Débit : 1ml/min
λ = 273 nm
Colonne : Zorbax Eclipse XDB C18 4,6*150 *5µm
Volume d’injection : 20µl
Protocole :
Injecter chaque solution 1 seule fois : Caffeine Standard 0.5 µg/µl
Caffeine Standard 1 µg/µl
Caffeine Standard 5 µg/µl
Caffeine Standard 25 µg/µl
Caffeine Standard 50 µg/µl
Tracer la courbe de calibration
Déterminer l’équation de la droite et le coefficient de corrélation

## Slide 24
Chart: Courbe de calibration
| 0.5 | 1 | 5 | 25 | 50
 | 35.2972 | 63.5666 | 303.2902 | 1483.2137 | 2916.3208
 | Limites | Mesure | résultat
Coefficient de corrélation (r) | ≥ 0.999 (au minimum) | 0.99997 | Passé
Critères d’acceptation :

## Slide 25
Bruit de fond et la dérive :
Conditions Chromatographiques :
Phase mobile : H2O
Débit : 1ml/min
λ = 254 nm
Colonne : Zorbax Eclipse XDB C18 4,6mm*150mm*5µm
Température : 25°C
Protocole :
Enregistrer le signal du détecteur sur une durée de 60 min environ.
Déterminer sur cet enregistrement :  le bruit de fond a court terme
 le bruit de fond à long terme
 la dérive
Intervalle (min) | BDF à court terme [ AU] | BDF à long terme [ AU] | Dérive [ AU/H]
0.00 – 60.0 | 0.0263 | 0.0138 | 0.1025

## Slide 26
CONCLUSION
La qualification fait partie des démarches préconisées par les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).
La qualification est une opération onéreuse nécessitant l’immobilisation de l’équipement, cependant elle doit se répéter :
De façon périodique
A Chaque opération de maintenance curative
Aussi bien pour une chaine HPLC que pour d’autres équipements de laboratoire, la qualification permet de vérifier avec preuves que les équipements fonctionnent correctement.