## Slide 1: METROLOGIE ET RACCORDEMENT DES ETALONS
Dr Mehdi BELLEILI
Laboratoire de Chimie Analytique, Département de Pharmacie,
Faculté de Médecine, Annaba

## Slide 2
La métrologie regroupe l'ensemble des techniques permettant d'effectuer des mesures, de les interpréter et de garantir leur exactitude.
Pour les industriels, assurer la traçabilité et la fiabilité de leurs mesures est essentiel pour maîtriser leurs procédés de fabrication et veiller à la qualité de leurs produits.
ASSURANCE QUALITE
METROLOGIE
1. Métrologie

## Slide 3
Rappel sur la norme qualité ISO 9000
ISO9000 : n’est pas une norme , un cadre général
ISO9001 : Assurance qualité
ISO9004: n’est pas une norme; manuel qualité
ISO9003 : AQ contrôle qualité et essais finals
ISO9002 : production, installation, prestations associées

## Slide 4
Mesurage
• Ensemble des opérations permettant de mesurer une grandeur physique (mesurande)
• Lors d'un mesurage, souvent une ou plusieurs grandeurs modifient le résultat alors qu'elles ne sont pas l'objet du mesurage, ce sont les grandeurs d'influence (L’environnement) exemple : La température dans la longueur d'une pièce métallique

## Slide 5
• Méthode directe :
– La valeur du mesurande est obtenue directement par lecture d'un appareil
(une longueur avec une règle graduée)
• Méthode indirecte :
– La valeur du mesurande est fonction d'autre mesures
(utilisation de la chute de burette pour déterminer la concentration)

## Slide 6
Mesurages, erreurs et incertitudes
• Toute mesure est entachée d'erreurs et d’incertitudes
– Erreurs et incertitudes
Définitions liées au résultat de mesure
Définition liées à l'appareil et à la méthode de mesure
La recherche des sources d'erreurs

## Slide 7
Erreur = variable aléatoire avec une moyenne et un écart-type
Erreur systématique : coefficient de correction
Erreur expérimentale (fluctuation)
Erreur Accidentelle

## Slide 8
Une incertitude : est l’estimation de l’erreur commise
Incertitude type: estimation de l’écart-type de l’erreur
Incertitude élargie = k*incertitude type
Intervalle de confiance: intervalle où la vraie valeur à n% de chances de se trouver

## Slide 9
Le processus de mesure
Soit V la valeur vraie
Le processus de mesure donne en fait 𝑀 = 𝑉 + 𝐷 + 𝐸
E = erreur aléatoire (fluctuations) de moyenne et d’écart-type
D = erreur systématique (constante)

## Slide 10
Moyenne et incertitude sur la moyenne
On effectue n mesures mi d’une même valeur M
Moyenne expérimentale 𝑀𝑒
𝑀𝑒 ≈ 𝑀 + 𝐷 où D est l’erreur systématique
L’écart-type de la fluctuation autour de Me est estimé par
𝜎𝑒2 = (𝑚𝑖−𝑀𝑒)2/n−1 (c’est l’incertitude type sur une mesure)
𝑢𝑀𝑒 = 𝜎𝑒/n est l’incertitude type sur la moyenne (différente de M)

## Slide 11
L'incertitude U
• Paramètre associé au résultat d'un mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au mesurande, Ce paramètre peut être :
– Un écart-type statistique
– Un multiple d'écart-type
– La demi-largeur d'un intervalle de confiance déterminée
•Incertitude absolue Ux : a la même unité que X
•Incertitude relative Ur = Ux/X : Sans dimension (%)

## Slide 12
Les deux types d'incertitude
• Incertitude de type A
– Approche statistique globale : n mesurages, la moyenne E(x) est le résultat de la mesure, l'écart-type est l'incertitude Ux
• Incertitude de type B
– Un seul mesurage donne la mesure, puis approche analytique des sources d'incertitudes : conditions de mesures, étalonnage des appareils, implique la compréhension de la physique
du mesurage

## Slide 13
Exemple 1
On insère un ampèremètre à 7 chiffres dans un circuit (gamme 0-1A).
Cas 1 : On relève 0.516923 A. Comment estimer raisonnablement l’erreur commise? Combien vaut elle? Comment améliorer le résultat?
Cas 2 : On fait 3 mesures successives de 0.511294, 0.522917 et 0.505114 A. Que faire pour améliorer le résultat? Incertitude?
On ne peut PAS répondre dans le premier cas car on ne connaît ni l’ampèremètre ni l’environnement On n’a aucune idée de l’erreur systématique .
Dans le second cas, on peut estimer la fluctuation des valeurs, qui peut provenir de l’environnement: ce n’est pas parce que l’ampèremètre est parfait que les valeurs ne fluctuent pas
Mesure = appareil + environnement + opérateur

## Slide 14
Effectuer une mesure de courant correcte demande
La connaissance parfaite de l’appareil et de son environnement
La détermination (comment?) de l’erreur systématique
La connaissance ou la détermination de la fluctuation statistique des mesures (dispersion, écart-type sur la valeur lue).
σe pourra être estimé expérimentalement. Ce devrait être une constante indépendante du nombre de mesures car il mesure la dispersion des mesures individuelles.
𝑢𝑀𝑒 décroit quand N augmente

## Slide 15
Exemple 2 :
Mesure de résistance
On lit I=0.5A avec une incertitude de 0.001A et V=3V avec une incertitude de 0.02V
Incertitude sur R?

## Slide 16
Votre but : une mesure juste et précise
Faible dispersion : précision
Bon centrage : JUSTESSE

## Slide 17
Que faire?
justesse (ex: tarage d’une balance):
On l’obtient par étalonnage ou vérification sur une référence (détermination du facteur de correction).
Attention: un coefficient de correction a lui-même une incertitude, que l’on devra intégrer au bilan final
Fidélité
Cas d’une seule mesure: il faut connaître la dispersion (l’écart-type) sur une mesure. Il s’agit alors en général d’une incertitude de type B.
Cas de plusieurs mesures:
On détermine la dispersion en calculant l’écart-type δe expérimental sur N mesures.
On prend la moyenne des N valeurs comme résultat final
L’incertitude sur la moyenne est δe/N

## Slide 18
Processus de mesure
La mesure ne se borne pas à la lecture d’un appareil
Les erreurs proviennent
Des performances de l’appareil (moyens)
Du mode opératoire (méthode)
Du personnel (main-d’œuvre)
De l’environnement (milieu)
Du mesurande (matière)
Analyse nécessaire par une personne compétente

## Slide 19
Loi de GAUSS
Niveau de confiance quand on sait que la loi est gaussienne (ou N>30)
Intervalle de confiance à n%: moyenne +/- k . écart-type
k=facteur de confiance ou d’élargissement

## Slide 20
Loi de STUDENT
Niveau de confiance quand on sait que la loi de STUDENT(ou N = 10)
Intervalle de confiance à n%: Moyenne +/- t . Incertitude type
t=facteur de student

## Slide 21
Autres lois
Garantir un niveau de confiance n’est possible que si l’on connaît les lois de probabilité
Gauss: pas de problème
Gauss avec peu d’échantillons: Student (facteur correctif)
Sinon: estimer les lois et les rapprocher de lois connues

## Slide 22
Incertitudes et tolérances
Incertitude: garantit que la valeur est dans un intervalle avec un niveau de confiance donné
Tolérance = zone de valeurs acceptables
Rapport Incertitude/Tolérance = U/T
Entre ½ (valeur maximale) et 1/10.

## Slide 23
Exemple: Fabriquer des barres de 400mm+-0.9mm
Un paramètre U/T petit permet :
La réduction du nombre de pièces déclarées non-conformes
Une amélioration du processus de fabrication

## Slide 24
2. L’organisation d’une chaine d’étalonnage:
2.1. Définition d’un étalon :
Un étalon est une réalisation de la définition d'une grandeur donnée, avec une valeur déterminée et une incertitude de mesure associée, utilisée comme référence selon la Joint Committee for Guides in Metrology
2.2. Hiérarchisation des étalons
2.2.1. Étalons internationaux
Un étalon international est un « étalon reconnu par les signataires d'un accord international pour une utilisation mondiale
Exemple : Le prototype international du kilogramme.

## Slide 25
2.2.2. Étalons nationaux
Un étalon national est un « étalon reconnu par une autorité nationale pour servir, dans un état ou une économie, comme base à l'attribution de valeurs à d'autres étalons de grandeurs de la même nature. »
Par exemple , l’étalon national français de la grandeur masse est le prototype national n°35 , il est détenu par le Laboratoire national Français de métrologie et d'essais (LNFE), qui étalonne les masses étalons des laboratoires accrédités, qui étalonnent, eux, les masses étalons et balances des industriels.

## Slide 26
2.2.3. Étalons primaires
Un étalon primaire est un « étalon établi à l'aide d'une procédure de mesure primaire ou créé comme objet par convention Exemple 5 Le prototype international du kilogramme en tant qu'objet choisi par convention. »
2.2.4. Étalons secondaires
Un étalon secondaire est un « étalon établi par l'intermédiaire d'un étalonnage par rapport à un étalon primaire d'une grandeur de même nature. »