Caractères physiques des eaux de boisson

I. Densité :

1-Définition :

La densité d'un corps est le rapport entre sa masse volumique et celle d'un corps de référence (l'eau pure pour les liquides), mesurée dans les mêmes conditions.

- Le corps de référence des liquides est l’eau pur (masse volumique = 1g/mL à +4°C)

- La densité est une grandeur sans dimension, elle s'exprime sans unité de mesure.

2-Mesure :

- Principe :

La densité d’un liquide peut se mesurer indirectement par une mesure de sa masse volumique ou directement à l'aide d'un densimètre ou une fiole à densité.

- Mode opératoire :

- Mesure au moyen du densimètre :

Dans une éprouvette contenant l’eau à examiner, plonger un thermomètre afin de déterminer la température du prélèvement, puis laisser glisser doucement le densimètre dans l’eau. Attendre que l’équilibre s’établisse et effectuer plusieurs lectures après déplacements légers de l’appareil, en évitant le frottement.

- Mesure par la méthode du pycnomètre :

Remplir un pycnomètre de 100 ml avec de l’eau à analyser et boucher soigneusement. Le mettre dans un bain thermostaté à 15°c au bout de 30 minutes environ affleurer au repère à l’aide d’un papier filtre. Essuyer le ballon du pycnomètre sans l’échauffer au moyen de papier filtre et peser à la balance de précision.

Soit P et p le poids du pycnomètre plein et vide.

Refaire les mêmes opérations avec de l’eau distillée. Soit p1 le poids du pycnomètre plein.

d= P-p /p1-p

3-Intérêt de la mesure :

- Norme de référence pour comparer les densités des autres substances.

4- Variation de la densité :

A température élevée, les molécules du fluide s'écartent ce qui diminue sa densité et inversement si la Température est faible.

II. Température :

1-Mesure:

Elle se fait sur place au moment du prélèvement

- Mode opératoire :

a- Mesure de la température de l’eau :

- Thermomètre à mercure :

On utilise un thermomètre à mercure gradué au 1/10.

Il doit être maintenu dans l’eau pendant 10mn.

La mesure est considérée comme achevée lorsque deux lectures à 15 secondes d’intervalle indiquent la même valeur.

* Si la mesure directe n’est pas techniquement possible, prélever l’échantillon d’eau dans un récipient qui doit avoir une contenance minimale de 1 litre et qui doit avoir pris la température de l’eau.

Pour l’eau de robinet laisser couler l’eau environ 5 minutes et opérer comme indique ci-dessus.

b- Mesure de la température de l’air :

Elle s’effectue à proximité du lieu de prélèvement de l’échantillon à une hauteur de 1m au dessus de l’eau ou du sol.

2-Intérêt de la mesure:

- Solubilité des gaz,

- Détermination du pH,

- Dissociation des sels dissous et donc la conductivité électrique ;

- Détermination de la profondeur de l’écoulement Souterrain.

- Détection d’éventuelles pollutions humaines ( usines thermiques et thermonucléaire)

3- Normes :

Pour l’eau potable, la T° maximale acceptable est de 25°c car on admet que l’eau doit être rafraîchissante.

- Conséquences:

- Une température élevée favorise la  croissance de microorganismes et entraine une anaérobiose de l’eau.

- Les faibles températures ralentissent les réactions chimiques du traitement.

III.  Potentiel d’hydrogène :

1-Définition :

Le pH est une mesure de l’activité des ions H+ contenus dans une eau :

pH = - Log [ H3O +]

2-Variation du pH:

- Les eaux riches en  CO2  sont acides  (CO2 + H2O ↔ H2CO3)

- Les eaux provenant des terrains pyriteux et volcaniques sont acides

- Les terrains calcaires (CO32-) augmentent le pH de l’eau qui les traverse.

- La pollution industrielle modifie le pH 5ex: rejet d’HCl)

3- Mesure :

- Méthode colorimétrique :

- Principe :

L’eau à analyser est additionnée d’un indicateur et la coloration obtenue comparée à une échelle de teintes préparées à partir de solution de pH connues.

- Matériel spécial :

- Comparateur de pH avec tubes ou disques

- Inconvénients:

    - L’intensité de la coloration de certains indicateurs varie avec le temps

    - Les dérivés chlores détruisent partiellement les indicateurs ou renforcent la teinte.

### Papier pH :

C’est une petite languette de papier qu'il faut tremper dans l’eau à tester. Cette languette de papier prend une certaine couleur en fonction du pH de l'eau, il suffira de comparer cette couleur avec la graduation fournie, chaque couleur équivaut à un degré de pH.

- Méthode potentiométrique (avec électrode de verre):

- Principe :

La différence de potentiel existant entre une électrode de verre et une électrode de référence (calomel- KCl saturé) plongeant dans une même solution, est une fonction linéaire du pH de celle-ci. Selon la loi de Nernst, le potentiel de l’électrode est lie à l’activité des ions H+ présents par la relation :

E=E0 + 2.3 RT RT/Nf Log Ah

E : potentiel mesuré.

E0 : constante dépendant du choix de l’électrode de référence et des solutions internes.

R : constante de gaz (J/°C).

T : température absolue (°C).

F : constante de Faraday 965000.

Ah : activité de l’ion dans l’échantillon (H+).

- Schéma de l’électrode

1. Partie sensible de l’électrode en verre poreux

2. Précipite de KCl (visible dans certains cas)

3. Solution interne de HCl a 0,1 mol/l

4. Electrode au calomel

5. Corps de l’électrode

6. Référence de calomel

7. Jonction avec la solution à étudier

L’électrode la plus utilisée est l’électrode de verre, constituée d’une petite sphère remplie d’une solution de pH constant (HCl 0.1 N) où plonge une électrode inattaquable.

La membrane de verre très fine, est le siège d’un potentiel de jonction fonction de la différence des pH de part et d’autre de cette membrane et donc du pH de la solution dans laquelle trempe l’électrode.

- Mode opératoire :

-Etalonnage de l’appareil :

-Il faut étalonner l’appareil à l’aide d’une solution tampon de pH connu. Ce réglage doit être vérifie avant chaque mesure car le potentiel de jonction est porte à varier dans le temps.

-Utiliser une solution ayant un pH voisin de celui des échantillons : pour les eaux naturelles, choisir une solution de pH 7.

-Amener la température de cette solution à la valeur pour laquelle son pH est connu (généralement 25°C).

-Régler le bouton de température à cette valeur.

-Plonger les électrodes dans la solution.

-Calibrer l’appareil à l’aide du bouton »standardisation ».

-Mesure :

-Pour les eaux non tamponnées ou susceptibles de se modifier au contact de l’air ; les mesures s’effectuent à l’abri de l’air en utilisant un dispositif isolant l’électrode de verre de l’atmosphère ambiante.

-Amener l’échantillon à la température désirée (25°C).

-Plonger les électrodes dans l’échantillon.

-Lire le pH après stabilisation ; au besoin agiter doucement.

-Retirer les électrodes, les rincer et, à la fin de l’expérience, les laisser tremper dans une solution tampon ou dans la solution prévue à cet effet.

- Expression des résultats :

Les mesures sont exprimées en unités de pH, à la température de 20°C.

- Intérêt de la mesure :

Le pH de l’eau conditionne :

- Ses propriétés physicochimiques (acidité. Agressivité, alcalinité)

- Les processus biologiques

- L’efficacité de certains traitements (coagulation, adoucissement, chloration ).

- Normes:

La règlementation algérienne précise que l’eau ne doit pas être agressive et indique comme niveau guide : 6.5 ≤ PH ≤ 8.5 avec une valeur maximale admissible de 9.5.

IV. Conductivité électrique :

1-Définitions :

La conductivité électrique est la mesure du courant conduit par les ions présents dans l’eau.

Elle est l’inverse de la résistivité et uniquement fonction de la nature de la solution.

2-Mesure :

- Principe : méthode de Wheatstone :

On déduit la conductivité électrique d’une eau à partir de la conductance d’une colonne d’eau comprise entre deux électrodes métalliques (platinées) de 1 cm2 de surface et séparées l’une de l’autre d’1cm.

A= K C

A : conductivité en siemens. Cm-1.

C : la conductance en 1/ohm ou siemens.

K : facteur géométrique en cm-1.

- Matériel spécial :

-Un conductimètre : est un pont de Wheatstone modifie alimenté par une source de courant alternatif, de fréquence élevée (1000 Hz) de façon que le déplacement total des charges soit nul.

Le conductimètre donne directement la valeur de la conductance C.

* La cellule de conductimètre :

*Un thermomètre : avec une précision de 0.1°C.

*Un bain thermostaté : réglable à 20.0 +ou- 0.1°C, permettant d’éviter toute variation de température au cours de la mesure.

Schéma du conductimètre

- Expression des résultats :

Il faut indiquer la conductivité à 20°C exprimée en micro siemens par centimètre.

3- Intérêt de la mesure :

- Contrôle de la qualité des eaux de surface, de distribution et des eaux résiduaires.

- Détection de certaines pollutions importantes par des éléments non analysés.

4- Normes

La norme algérienne indique pour la conductivité des eaux potables un niveau maximal de 2800µS/cm à 20°C.

La relation entre la conductivité électrique de l’eau et sa minéralisation globale se résume dans le tableau suivant :

| Conductivité électrique en µs/cm | Minéralisation de l’eau |
| --- | --- |
| < 100 | Très faible |
| Entre 100 et 200 | faible |
| Entre 200 et 333 | moyenne |
| Entre 333 et 666 | Moyenne accentuée |
| Entre 666 et 1000 | importante |
| > 1000 | élevée |

V. Radioactivité :

1- Définition :

La radioactivité est la transformation spontanée d’un atome instable. Elle se traduit par l’émission d’une radiation (rayonnement ionisant). Cette dernière possède l’énergie nécessaire, lors de son passage dans la matière, pour extraire un électron d’un atome ou d’une molécule.

2-Origine :

- Origine naturelle :

Substances radioactives: Uranium, Radium,Thorium

Gaz radioactif: le Radon et le thoron

- Origine humaine

La construction des piles atomiques,

L’utilisation des isotopes radioactifs artificiels,

Les expériences de fission nucléaire.

3- Mesure :

- Principe :

La mesure de la radioactivité repose sur la propriété des éléments radioactifs à émettre des particules chargées (α, β, γ). Ces particules, en traversant une chambre contenant un mélange de gaz rares, provoque l’ionisation de ces gaz.

Ionisation qui produite entre 2 électrodes génère un courant électrique.

- Appareillage :

Chambre d’ionisation recueille les gaz radioactifs (ou le résidu sec) que l’on extrait à partir de l’eau à analyser par barbotage.

L’amplificateur sert à augmenter l’intensité du courant électrique généré à certain seuil où il sera possible de le détecter.

Ampèremètre mesure l’intensité du courant électrique généré.

La radioactivité, étant à l’origine du phénomène, un simple calcul suffit pour en déduire sa valeur.

- Intérêt de la mesure :

- Signaler toute pollution et prévoir les retombés catastrophiques qu’elle pourrait avoir.

- Norme :

Dose totale indicative DTI: dose de rayonnements ionisants cumulés sur un an de tous les radionucléides naturels et artificiels détectés dans une distribution d’eau, à l’exclusion du radon et de ses descendants à vie courte.

Le seuil de la DTI selon les normes de l’union européenne à été fixé à 0.1SV/an.